      Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №0373100028112000078 и аукционную документацию, согласны на поставку товаров, соответствующих требованиям документации открытого электронного аукциона  №0373100028112000078.
      Мы  готовы осуществить поставку следующего товара:

Техническое задание
	№

п/п
	Параметры требований 

к оборудованию
	Конкретные требования к оборудованию, указываемые университетским заказчиком

(курсивом даны рекомендации по заполнению)



	1. 
	Наименование и описание   закупаемого оборудования и сопутствующих услуг 
	Анализатор сигналов  FSQ40 (1313.9100.40) с опциями: FSQ-K70, FSU-B21, FSU-B24, FS-K7, FSQ-B71, FSQ-B72, FSQ-B100, FSQ-B102 или аналог (эквивалент).


	2. 
	Начальная (максимальная)  цена  Договора (НМЦ)
	 6 191 000 (Шесть миллионов сто девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.


	3. 
	Количество закупаемого оборудования


	1 шт.

	4. 
	Место поставки 
	г. Москва, Красноказарменная, 14


	5. 
	Сроки (периоды) поставки 

	до 30.09. 2012 г.

	6. 
	Назначение оборудования и цели использования


	Научные исследования и повышение квалификации


	7. 
	Виды, ассортимент закупаемого

Оборудования


	Анализатор сигналов FSQ40 (1313.9100.40) с опциями: FSQ-K70, FSU-B21, FSU-B24, FS-K7, FSQ-B71, FSQ-B72, FSQ-B100, FSQ-B102
или аналог ( эквивалент)


	8. 
	Условия поставки 
	Доставка в рабочее время  (с 10.00 до 15.00 час.) производится поставщиком до склада Заказчика. 

Поставка считается осуществленной по факту наличия оборудования на складе Заказчика по адресу: г. Москва, Красноказарменная, 14 и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.


	9. 
	Общие требования к оборудованию
	Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в технических требованиях, перечисленных ниже.

	10. 
	Порядок (последовательность, этапы) поставки оборудования


	

	11. 
	Требования к качеству оборудования, качественным (потребительским) и функциональным свойствам оборудования
	Все поставляемое оборудование должно быть новым и не подержанным, год выпуска не ранее 2011г. Все оборудование должно быть качественным и соответствовать и соответствовать целям, для которых оно обычно используется.


	12. 
	Требования к совместимости оборудования с уже имеющимся у Заказчика
	

	13. 
	Требования по комплектности 


	Оборудование должно быть поставлено в стандартной комплектации производителя оборудования

	14. 
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования


	Оборудование должно поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования.

	15. 
	Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации продукции


	Не требуется

	16. 
	Требования к безопасности продукции


	Не требуется

	17. 
	Порядок сдачи и приемки продукции


	Не требуется

	18. 
	Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам и испытаниям оборудования  на месте у заказчика


	Не требуется

	19. 
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным оборудованием 


	Не требуется

	20. 
	Требования по объему гарантий качества оборудования
	Срок бесплатного гарантийного обслуживания не менее 1 года. Доставка до сервисного центра и обратно осуществляется за счет Поставщика.


	21. 
	Требования по сроку гарантий
	Срок гарантии должен быть не менее срока гарантии выдаваемой  производителем оборудования на поставляемое оборудование.

	22. 
	Требования   к     эксплуатации   

и    техническому обслуживанию

закупаемого      оборудования


	Не требуется

	23. 
	Иные требования к оборудованию по усмотрению заказчика

	Не требуется


Технические требования на закупку технических средств 
I. Технические требования на поставку анализатора сигналов
Диапазон частот: от 20 Гц – 40 ГГц

Разрешение экрана по частоте: 0,1 Гц

Фазовый шум (частота 640 МГц, полоса 1 Гц) при различных отстройках:

-  10 Гц 
тип. -86 дБн

-  100 Гц        
-98 дБн

-  1 кГц          
-116 дБн

-  10 кГц        
-128 дБн

-  100 кГц       -128 дБн

-  1 МГц         -140 дБн

-  10 МГц         -160 дБн

Полосы ПЧ 3дБ: от 10 Гц до 20 МГц шагом 1/2/3/5, 50 МГц
Полосы ПЧ ЭМС 6дБ: 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц

Максимальная полоса демодуляции 120МГц

Объем памяти I/Q: 705 млн. отсчетов
Максимальная постоянная мощность на входе приемника: 50 В, 30 дБм

Отображаемый средний уровень шума в режиме анализатора спектра (затухание 0дБ, полоса ПЧ 1 кГц, видеополоса 3 кГц для частот выше 10 кГц, приведено к полосе ПЧ 1Гц): 
Без предусилителя:

20 Гц ном. < -90 дБм

100 Гц < -110 дБм

1 кГц < -120 дБм

10 кГц < -130 дБм

100 кГц < -130 дБм

1 МГц < -140 дБм

10 МГц < -150 дБм

От 20МГц до 2ГГц < -151 дБм (тип. -154 дБм) 
От 2ГГц до 3,6ГГц < -149 дБм (тип. -152 дБм) 

От 3,6ГГц до 8ГГц < -147 дБм (тип. -150 дБм) 

От 8 ГГц до 13ГГц < -145 дБм (тип. -148 дБм) 

От 13 ГГц до 18 ГГц < -144 дБм (тип. -147 дБм) 

От 18 ГГц до 22 ГГц < -142 дБм (тип. -145 дБм) 

От 22 ГГц до 26,5 ГГц < -138 дБм (тип. -141 дБм) 

От 26,5 ГГц до 32 ГГц < -131 дБм (тип. -134 дБм) 

От 32 ГГц до 40 ГГц < -129 дБм (тип. -132 дБм)

С включенным предусилителем и ЖИГ фильтром:

100 кГц < -140 дБм

1 МГц < -150 дБм

10 МГц < -163 дБм

От 20МГц до 2ГГц < -163 дБм (тип. -166 дБм) 

От 2ГГц до 3,6 ГГц < -161 дБм (тип. -164 дБм) 

От 3,6ГГц до 26,5ГГц < -162 дБм (тип. -165 дБм) 

От 26,5 ГГц до 32 ГГц < -160 дБм (тип. -162 дБм) 

От 32 ГГц до 40 ГГц < -158 дБм (тип. -161 дБм) 

Точность измерения уровня сигнала:

От 20 Гц до 10 МГц < 0,5 дБ 

От 10 МГц до 3,6 ГГц < 0,3 дБ 

От 3,6ГГц до 8ГГц < 1,2 дБ 

От 8 ГГц до 22 ГГц < 1,5 дБ 

От 22 ГГц до 40 ГГц < 1,8 дБ 
Опция векторного анализа сигналов

Опция для подключения внешних смесителей для увеличения рабочего диапазона частот 
Опция измерительного демодулятора АМ/ЧМ/ФМ

Опция - аналоговые входы модулирующего сигнала в диапазоне от 0 до 36 МГц
Максимальная масса базового блока: не более 16.8 кг.

Размеры приемника (не более): 435 мм × 192 мм × 460 мм

Выходной импеданс: 50 Ом (номинальное значение)

Выходные разъемы сменные, 2,92 мм (розетка), N-тип (розетка)

Интерфейсы управления: GPIB (IEEE-488.2), LAN
Гарантийный срок, в течение которого Поставщик обязан осуществлять сервисное обслуживание всего поставляемого оборудования, должен составлять не менее 12 месяцев.
