1

Приложение №2 к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика
	№ п/п
	Параметр
	Требование



	1.
	Стерилизатор паровой круглый горизонтальный
	1 шт.

	1.1.
	Общие характеристики:
	

	
	Тип стерилизатора
	Непроходной 

	
	Механизм закрывания крышки
	1 винтовой прижим

	
	Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт
	наличие

	
	Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны)
	наличие

	1.2.
	Технические характеристики:
	

	
	Материал наружных панелей
	нерж. сталь AISI 430 или AISI304

	
	Материал камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т или 08X18H10

	
	Толщина материала камеры, не менее
	3 мм

	
	Материал крышки камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т или 08X18H10

	
	Толщина материала крышки камеры, не менее
	10 мм

	
	Термозащитный кожух на крышке
	наличие

	
	Материал термозащитного кожуха
	Пластик или стеклопластик

	
	Объем стерилизационной камеры, л., не менее
	100

	
	Размеры стерилизационной камеры, не менее, мм.,  (диаметр × глубина)
	400×800

	
	Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В)
	1250×620×1500

	
	Вес нетто, не более, кг
	                  230

	
	Высота загрузки, мм, не менее
	                  785

	
	Напряжение питания, В
	                  380

	
	Мощность, кВт, не более
	                   14

	
	Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее
	                    13

	
	Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы
	                наличие

	
	Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора
	                наличие

	
	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
	                наличие

	
	Система охлаждения сброса пара в канализацию (встроенный парогаситель)
	наличие

	
	Регулируемые опоры (ножки)
	наличие

	1.3.
	Управление и режимы
	

	
	Управление полуавтоматическое или автоматическое
	наличие

	
	Стандартный режим 

1 (температура-давление-время)

2 (температура-давление-время)
	132°С – 0,2 МПа – 20 мин.

120°С – 0,11 МПа – 45 мин.

	
	Точность поддержания стерилизационной температуры
	±2°С

	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры 
	метод гравитационной продувки или комбинированный метод

	
	Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора
	наличие

	
	Глубина разрежения при сушке, не менее
	-0,08 МПа

	
	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более
	3 %

	
	Система безопасности:
	

	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие

	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
	наличие

	1.4.
	Комплектация
	

	
	Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт.
	наличие

	2.
	Индикатор химический одноразовый тип В 1: 120 град. С - 45 мин.,132 град. С- 20 мин. 
	15 000 шт.

	
	Назначение
	для контроля цикла стерилизации по двум режимам в паровых стерилизаторах с гравитационным способом предварительного удаления воздуха внутри стерилизационных упаковок.

	
	На лицевой стороне индикатора должна быть нанесена индикаторная метка, которая необратимо меняет цвет при  обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего  агента в процессе цикла стерилизации
	наличие

	
	Обратная сторона индикатора должна быть с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрыта защитной бумагой
	наличие


Главная медицинская сестра                                                                      Т.В. Расулова 
