3

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика
	№ п/п
	Параметр
	Требование



	1.
	Стерилизатор паровой круглый горизонтальный ГК-100 «Сити»,РФ, ООО «Сити»,СПб
	1 шт.

	1.1.
	Общие характеристики:
	

	
	Тип стерилизатора
	Непроходной 

	
	Механизм закрывания крышки
	1 винтовой прижим

	
	Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт
	наличие

	
	Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны)
	наличие

	1.2.
	Технические характеристики:
	

	
	Материал наружных панелей
	нерж. сталь AISI 430 

	
	Материал камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т 

	
	Толщина материала камеры, 
	3 мм

	
	Материал крышки камеры
	нерж. сталь 12Х18Н10Т 

	
	Толщина материала крышки камеры, 
	10 мм

	
	Термозащитный кожух на крышке
	наличие

	
	Материал термозащитного кожуха
	Пластик 

	
	Объем стерилизационной камеры, л., 
	100

	
	Размеры стерилизационной камеры,  мм.,  (диаметр × глубина)
	400×800

	
	Внешние размеры,  мм., (Д×Ш×В)
	1170×604×1450

	
	Вес нетто, кг
	                  230

	
	Высота загрузки, мм, 
	                  785

	
	Напряжение питания, В
	                  380

	
	Мощность, кВт, 
	                   14

	
	Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, 
	                    13

	
	Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы
	                наличие

	
	Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора
	                наличие

	
	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
	                наличие

	
	Система охлаждения сброса пара в канализацию (встроенный парогаситель)
	наличие

	
	Регулируемые опоры (ножки)
	наличие

	1.3.
	Управление и режимы
	

	
	Управление полуавтоматическое 
	наличие

	
	Стандартный режим 

1 (температура-давление-время)

2 (температура-давление-время)
	132°С – 0,2 МПа – 20 мин.

120°С – 0,11 МПа – 45 мин.

	
	Точность поддержания стерилизационной температуры
	±2°С

	
	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры 
	метод гравитационной продувки 

	
	Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора
	наличие

	
	Глубина разрежения при сушке, 
	-0,08 МПа

	
	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, 
	3 %

	
	Система безопасности:
	

	
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
	наличие

	
	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
	наличие

	1.4.
	Комплектация
	

	
	Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт.
	наличие

	2.
	Индикатор химический одноразовый НПФ «Винар» ,РФ,СтериТЕСТ-П-120/45: 120 ºС - 45 мин, СтериТЕСТ-П-132/20:132 ºС -  20 мин
	15 000 шт.

	
	Назначение
	для контроля цикла стерилизации по двум режимам в паровых стерилизаторах с гравитационным способом предварительного удаления воздуха внутри стерилизационных упаковок.

	
	На лицевой стороне индикатора должна быть нанесена индикаторная метка, которая необратимо меняет цвет при  обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего  агента в процессе цикла стерилизации
	наличие

	
	Обратная сторона индикатора должна быть с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрыта защитной бумагой
	наличие


