Техническое задание

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Объект закупки: стенд испытательный для испытаний приборов в режиме ухудшенного теплоотвода

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Стенд испытательный для испытаний приборов в режиме ухудшенного теплоотвода |  | 1 | Шт. |
| 1.1 | Технические характеристики: | Назначение: Стенд предназначен для проведения испытаний электрических приборов бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не более 250В для однофазных приборов и не более 480В для других приборов в режиме ухудшенного теплоотвода в соответствии с методом ГОСТ IEC 60335-1-2015 и ГОСТ IEC 60335-2-31-2014. Стенд состоит из двух блоков, которые делятся на восемь панелей (A,B,C,D,E,F,G,H см. приложение). Для изготовления стенда используется влагостойкая фанера толщиной (20±0,2) мм, окрашенная в черный матовый цвет, стенки должны иметь ребра жесткости. На панели B должно быть размещено не менее 80 термопар, на панели С – не менее 144 термопары, на панели D – не менее 126 термопар, на панели Е – не менее 63 термопары, на панели F – не менее 126 термопар, на панели H – не менее 63 термопары. Все термопары должны быть с проволокой диаметром не более 0,3мм. Термопары прикреплены к тыльной стороне небольших зачерненных дисков из меди или латуни диаметром [15 мм] и толщиной [1 мм], которые находятся заподлицо поверхности панелей стенда. Панели А и D должны иметь возможность перемещаться по горизонтали, а панель Е по вертикали. Стенд должен быть установлен на вращающиеся колесики, что позволит легко перемещать его при необходимости. Для проведения испытания необходимо ПО, входящее в комплект поставки. Результаты показания температур в цветовой гамме от холодного синего до горячего красного должны выводиться на экран компьютера и сохраняться. Питание от сети переменного тока [220-230 В]; Погрешность измерения температуры: не более 2 °С. |  |  |
| 1.2 | Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм | 2521х2385х854 |  |  |
| 1.3 | В комплект поставки входит: | - инструкция на русском языке; - методика аттестации (ПМА); - протокол первичной аттестации; - паспорт изделия; - программное обеспечение. |  |  |
| 1.4 | Дополнительные требования | Монтаж, пуско-наладка, инструктаж работников Заказчика |  |  |